Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Čelakovského 13, 407 46 Krásná Lípa, tel.:602940154 tel./ fax.:412384111

IČO 70872741, č.ú. 2001570004/6000 PPF banka a.s. Praha

hegner@dzrkrasnalipa.cz , http://www.dzrkrasnalipa.cz

Příloha č. 2 Technické požadavky

| Zadavatel (název organizace, adresa, IČ) | Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa IČ: 708 72 741 |
| --- | --- |
| Zastoupený: | ředitelkou, Mgr. Miluší Havlíčkovou |
| Název veřejné zakázky | ,,Dodávka dezinfikátorů podložních mís na budovu P3, P4“ |
| Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky | Předmětem plnění je dodávka dvou kusů dezinfikátorů podložních mís na budovu P3, resp. P4“, jejich instalace a napojení na stávající rozvody. Zadavatel požaduje ekologickou likvidaci a odvoz stávajících dezinfikátorů, vyřazovací protokoly, garanci servisu a garanci zajištění náhradních dílů po dobu minimálně 10 let, bezpečnostní technickou kontrolu (revizi), zaškolení obsluhy (zaměstnanci oddělení + oddělení údržby, dodání návodů k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě. Zadavatel požaduje záruční dobu 24 měsíců. Technická specifikace dezinfikátorů: Zadavatel požaduje 2 ks. zařízení volně stojící s montáží na podlahu, s odpadem do podlahy DN 100, vnější výška maximálně 1730 mm, vnější šířka maximálně 500 mm, vnější hloubka minimálně 450 mm, objem mycí komory minimálně 64 litrů, celonerezové provedení, minimálně 3. mycí programy, minimálně 13. trysek v mycí komoře, ovládání zařízení v českém jazyce na displeji s informací o fázi cyklu a signalizací poruch, funkce změkčovače vody pro zvýšení životnosti, univerzální držák pro nejběžnější sanitární nádoby. |
| Druh veřejné zakázky (nadlimitní, podlimitní, veřejná zakázka malého rozsahu) | Zakázka malého rozsahu |
| Druh zadávacího řízení (otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení, poptávkové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách) | Zakázka malého rozsahu, která je mimo režim zákona |
| Důvod zadání (řádné odůvodnění realizace veřejné zakázky) | Stávající dezinfikátory, stáří v roce 2022 11let jsou za hranicí obvyklé životnosti. Opravy, respektive nabídky na opravu jsou nerentabilní, náhradní díly těžko dostupné. Nové plně automatizované dezinfikátory budou splňovat hygienické požadavky Domova. |
| Výpočet předpokládané hodnoty veřejné zakázky (bez DPH) | 310 000,-Kč. |